# 高效液相色谱仪参数要求

- 设备用途

# （一）分离功能
HPLC利用液相流动相和色谱柱固定相的不同亲和力，将复杂混合物中的成分分离开来。通过改变色谱条件（如流动相组成、流速、温度、柱类型等），可以实现对不同极性和性质化合物的精确分离。

# （二）定性功能
HPLC可与检测器（如二极管阵列检测器（DAD）、紫外检测器（UV）、质谱检测器（MS））联用，通过物质的保留时间、紫外吸收光谱或质谱特征实现对未知物质的定性鉴别。

# （三）定量功能：
通过标准曲线法或内标法，结合峰面积或峰高，准确测定样品中目标化合物的含量，具有灵敏度高、重复性好、准确性强的优点。

# （四）纯化功能：
HPLC结合制备色谱柱可用于样品纯化和制备，能从复杂样品中制备获得高纯度化合物，广泛用于天然产物提取、药物合成中间体制备等。

# 二、参数要求

# 1、梯度模式：四元梯度

# 2、流速范围：0.001-10.000 ml/min

# 3、最大耐压：60-70 MPa

# 4、最大进样量：100ul至1000ul

# 5、进样器温度：1-45℃

# 6、进样器容量：96-120位 2ml小瓶

# 7、柱温箱温度：1-50℃

# 8、最高可容纳柱参数：可容纳300mm长柱，最多1-3根色谱柱

# 9、DAD检测器：≥1024个感光器件

# 10样品残留：<0.007%

# 11、波长自校准：内置汞灯校准

# 12、最大采样速率：160Hz

# 13、参比背景拟合：多通道独立模式，参比波长按通道定义

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泵系统 | 1台 |
| 2 | 样品管理系统 | 1台 |
| 3 | 柱温箱管理系统 | 1台 |
| 4 | DAD检测器 | 1台 |
| 5 | 电脑（工作台） | 1台 |